TÜBİTAK UME

Ulusal Metroloji Enstitüsü

Akışkanlar Grubu Hava Hızı Ölçüm Laboratuvarı

3-30 m/s Aralığında Hava Hızı

Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Protokolü

UME-G2AL-TR-K023

10 Şubat 2017 - Gebze

İçindekiler

1.Giriş………………………………………….…………

2.Organizasyon………………………………………   .

2.1. Katılımcılar………………………………….

2.2. Zaman Çizelgesi………………………… ….

2.3. Ulaşım……………………………………….

2.4. Finanssal Sigorta……………………………..

3. Ölçüm Prosedürü………………………………………

4. Ölçüm Belirsizliği…………………………………….

5. Raporlama…………………………………………….

Ek:

Ölçüm Sonuçlarının Raporu………………….….……    EK1

Ölçüm Cihazlarının Tanımlanması ………………….….EK2

Teslimat Formu……………………………………………EK3

1. Giriş

Metrolojide, laboratuvarların birbirine denkliğinin sağlanması amacıyla karşılaştırma ölçümleri gerçekleştirilir. İkinci seviye laboratuvarlarının hem denkliğinin hem de ölçümlerinin geçerliliğinin sağlanması için Ulusal Metroloji Enstitüleri tarafından organize edilen karşılaştırmalı ölçüme girmeleri gerekmektedir.

Bu dokümanda, karşılaştırma ölçüm sonuçlarının açık ve anlaşılır olması ve karşılaştırmanın planlanan zamanda tamamlanması amacıyla özet prosedürler ana hatlarıyla hazırlanmıştır.

2. Organizasyon

Bu teknik protokol, pilot laboratuvar olan UME-Akışkanlar Grubu Hava Hızı Ölçüm Laboratuvarı tarafından hazırlanmıştır.

2.1. Katılımcılar

| İlgili Kişi | Firma | İletişim |
| --- | --- | --- |
| Hakan KAYKISIZLI | UME - Akışkanlar Grubu laboratuvarları (Pilot lab.) | Tel: 262679500 Dahili: 5102 |
| LAB-1 |  |  |
| LAB-2 |  |  |
| LAB-3 |  |  |
| LAB-4 |  |  |
| Koordinatör: |  |  |
|  | UME - Akışkanlar Grubu laboratuvarları (Pilot lab.) | Tel: 262679500 Dahili: 5100-5102 |

2.2. Zaman Çizelgesi

Karşılaştırmaya katılan laboratuvarın kalibrasyon için süresi, ulaşım dahil olmak üzere, 2 haftadır. Önce pilot laboratuvar tarafından ölçülen karşılaştırma anemometresi, katılımcı laboratuarlar  tarafından ölçüldükten sonra pilot laboratuvar tarafından tekrar ölçülecektir.

Ölçüm Zaman Planı

| Laboratuvar | Ülke | Tarih |
| --- | --- | --- |
| UME | TR | 12--28 Şubat 2017 |
| LAB-1 | TR |  |
| LAB-2 | TR |  |
| LAB-3 | TR |  |
| LAB-4 | TR |  |

2.3. Transfer Cihazın Tanıtılması

Bu bölümde, Karşılaştırma ölçümlerinde kullanılan transfer standardın tüm teknik özellikleri ile birlikte diğer kullanılacak cihazlar tanıtılacaktır.

Transfer cihazı olarak KIMO marka hot wire anemometre kullanılacaktır.

2.4. Ulaşım

Transfer cihazının ulaşımı sırasındaki sorumluluk  ve ulaşım bedeli, ölçümü yapacak olan laboratuvara aittir. Aşağıda tanımlanan transfer cihazı  kendi çantası içerisinde muhafaza edilecektir.

| Cihaz | Marka | Model | Seri No | Ölçüm Aralığı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ;Anemometre | KIMO | VT210 | 2P160703861 | 3-30 m/s |

Transfer cihazının ulaşımı elden yapılacaktır. Katılımcı laboratuvardan ilgili eleman Transfer cihazını teslim almak için UME-Akışkanlar Grubu laboratuvarına geldiği zaman cihaz kontrol edilip, teslimat formu (EK3) doldurulup teslim alınacaktır.

Anemometrenin  kalibrasyon işlemi bittikten sonra katılımcı laboratuvar tarafından elden teslim alınacaktır. Eğer ulaşım sırasında herhangi bir problem oluşursa (transfer standardının düşmesi vb. kazalar) pilot laboratuvara yazılı olarak  bildirilecektir.

2.5. Paketi Açma, Kullanım ve Paketleme

Paketin içindekiler:

- KIMO marka Anemometre ve ekipmanları

Paketin teslim alınmasından sonra, sayacın temizliği ve herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Cihaza  herhangi bir hasar verilirse pilot laboratuvara bildirilmelidir. Cihazın  mekanizmasına herhangi bir müdahale yapılmamalıdır.

Ölçüm sonrasında, cihaz  dikkatli bir şekilde çantasına yerleştirilmelidir. Parçaların tam olduğu kontrol edilmelidir.

2.6. Finanssal Sigorta

Ölçüm için gönderilen referansın ulaşım masrafları ve meydana gelebilecek herhangi bir hasarın karşılanması katılımcıya aittir. Pilot laboratuvar ulaşım sırasında kaybolan veya hasar gören referans için herhangi bir sigorta vermemektedir.

3. Ölçüm Prosedürü

- Kalibrasyona başlamadan önce en az 1 gün laboratuvar ortamında bekletiniz.

- Cihazı rüzgar tüneline yerleştiriniz.

- Anemometreden, tünelinizde ayarlanabilen  hızlarda hız değerlerini okuyunuz.

##### Ortam sıcaklık ve basınç değerlerini, cihaz bilgilerini, forma kaydediniz.

- Ortalama Ölçüm değerlerini, forma kaydediniz.

| V1 | 3 m/s |
| --- | --- |
| V2 | 5 m/s |
| V3 | 7 m/s |
| V4 | 10 m/s |
| V5 | 15 m/s |
| V6 | 20 m/s |
| V7 | 30 m/s |

4. Ölçüm Belirsizliği

Karşılaştırma yöntemiyle sayaç kalibrasyonu için ölçüm belirsizliği, ISO Guide for Expression of Uncertainty in Measurement’a göre hesaplanarak rapor yazılmalıdır.

5. Raporlama

Gerek ikili ve gerekse çoklu karşılaştırmalarda, ölçüm sonuçları, cihaz tanımları ve sayacın detaylı ölçüm belirsizliği hesabı Ek’lerdeki formlar doldurularak rapor edilecektir ve bunlara ilaveten ölçüm esnasında kullanılan Transfer sayaç, sertifikalandırılarak diğer dokümanlarla birlikte gönderilecektir.

EK1- Ölçüm Sonuçlarının Raporu, ıslak imzalı olarak

EK2- Ölçüm Cihazlarının Tanımlanması

EK3- Teslimat Formu Kopyası

| EK1 Ölçüm Sonuçları Test hızı (m/s) | Bağıl Hata (%) | Belirsizlik (%) |
| --- | --- | --- |
| 3 |  |  |
| 5 |  |  |
| 7 |  |  |
| 10 |  |  |
| 15 |  |  |
| 20 |  |  |
| 30 |  |  |

Mutlak Hata m/s) =Cihazdan Okunan Hız – Referans  Hız

Bağıl hata (%) =100*  (Cihazdan Okunan Hız – Referans  Hız )/ Referans  Hızi

Ortam Koşulları:

| Sıcaklık |  |
| --- | --- |
| Nem |  |

Laboratuvar…………………………………………………………..

Tarih:……………………………..               İmza………………….

EK2 Ölçüm Cihazlarının Tanımlanması

Laboratuvar…………………………………………………………..

Tarih:……………………………..               İmza………………….

EK3 Teslimat Formu

Kime: Hakan Kaykısızlı

TÜBİTAK-UME

Akışkanlar Grubu Laboratuvarları

P.K.54, 41470

Gebze / Kocaeli

Tel: 0262 679 50 00

Faks: 0262 679 50 01

e-mail: hakan.kaykisizli@tubitak.gov.tr

Kimden: (Katılımcı laboratuvar)

………………….. tarihinde UME-G2AL-TR-K023 numaralı karşılaştırma için hazırlanmış olan transfer sayacı tarafımdan teslim alınmıştır.

İnceleme sonucunda;

Herhangi bir hasara rastlanmamıştır.

Ölçümü etkileyecek hasara/hasarlara rastlanmamıştır, bunlar aşağıda rapor edilmiştir:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ölçümü etkileyebilecek hasara rastlanmamıştır:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarih:							İmza:

……………………………….			………………………………….